中华人民共和国国家标准

GB 5009.27—2015

食品安全国家标准

食品中苯并(a)芘的测定

（征求意见稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX-XX实施

前  言

本标准代替GB/T 5009.27-2003《食品中苯并(a)芘的测定》、GB/T 22509-2008《动植物油脂 苯并(a)芘的测定 反相高效液相色谱法》。

本标准与GB/T 5009.27-2003《食品中苯并(a)芘的测定》、GB/T 22509-2008《动植物油脂 苯并(a)芘的测定 反相高效液相色谱法》主要变化如下：

——标准名称修改为“食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定”；

- ——调整了方法的适用范围，满足GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的需要。

- ——删除了荧光分光光度法与目测比色法，检测方法采用高效液相色谱法。

食品安全国家标准
食品中苯并（a）芘的测定

- 范围

本标准规定了食品中苯并（a）芘的测定方法。

本标准适合于谷物及其制品（稻谷、糙米、大米、小麦、小麦粉、玉米、玉米面、玉米渣、玉米片）、肉及肉制品（熏、烧、烤肉类）、水产动物及其制品（熏、烤水产品）、油脂及其制品中苯并（a）芘的测定。

- 原理

试样经过有机溶剂提取，中性氧化铝或分子印迹小柱净化，浓缩至干，乙腈溶解，反相液相色谱分离，荧光检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，外标法定量。

- 试剂和材料

- 除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

  - 试剂

    - 甲苯（C7H8）：色谱纯。

    - 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

    - 正己烷（C6H14）：色谱纯。

    - 二氯甲烷（CH2Cl2）：色谱纯。

  - 试剂配制

无。

  - 标准品

苯并（a）芘标准品（C20H12）：纯度≥99.0%，或购买商品化标准溶液。

警告——苯并（a）芘是一种已知的致癌物质，测定时应特别注意安全防护！测定应在通风柜中进行并戴手套，尽量减少暴露。如已污染了皮肤，可以用10％次氯酸钠水溶液浸泡和洗刷。这是由于次氯酸钠在水中能够释放新生态氧，其具有强烈的氧化性，可以破坏苯并(a)芘，经反复洗净的皮肤可以在紫外光下观察皮肤上有无蓝紫色斑点，直洗到蓝色斑点消失为止。

  - 标准溶液配制

    - 苯并（a）芘标准储备液（0.5 mg/mL）：准确称取苯并（a）芘12.5 mg（精确到0.1 mg）于25 mL容量瓶中，用甲苯溶解，定容。4℃密封避光保存，至少6个月内稳定。

    - 苯并（a）芘标准中间液（5.0 μg/mL，0.05 μg/mL）：吸取0.1 mL苯并（a）芘标准贮备液，用乙腈定容到10 mL，得到5.0 μg/mL的中间液，4℃密封避光保存,至少1个月内稳定。同法再稀释，得到0.05μg/mL的中间液，临用现配。

    - 苯并（a）芘标准工作液：把0.05 μg/mL中间液用乙腈稀释得到0.5 ng/mL、1.0 ng/mL、5.0 ng/mL、10.0 ng/mL、20.0 ng/mL的校准曲线溶液，临用现配。

  - 材料

    - 中性氧化铝柱：100-200目，22 g，60 mL。

- 空气中水分对其性能影响很大，打开柱子包装后应立即使用或密闭避光保存。由于不同品牌氧化铝活性存在差异，建议对质控样品进行测试，或做样品回收试验，以验证氧化铝活性是否满足苯并（a）芘的回收率要求。

    - 苯并（a）芘分子印迹柱：500 mg，6 mL。

    - 微孔滤膜：0.45 μm。

- 仪器和设备

  - 液相色谱仪：配有荧光检测器。

  - 分析天平：感量为0.1 mg和1 mg。

  - 粉碎机。

  - 组织匀浆机。

  - 离心机：转速不小于4000 r/min。

  - 涡旋混合器。

  - 超声波振荡器。

  - 旋转蒸发器或氮气吹干装置。

  - 固相萃取装置。

- 分析步骤

  - 试样制备

    - 谷物及其制品

提取：样品用粉碎机粉碎后，称取1 g（精确到0.001 g）试样，加入5 mL正己烷，旋涡混合0.5 min，40℃下超声提取10 min，4000 r/min离心5 min，转移出上清液。再加入5 mL正己烷重复提取一次。合并上清液，待净化。

净化方法1：采用中性氧化铝柱，用30 mL正己烷活化柱子，待液面降至柱床时，关闭底部旋塞。将待净化液转移进柱子，打开旋塞，收集净化液，再转入50mL正己烷洗脱，继续收集净化液。将净化液在40℃下旋转蒸发至干，加入1 mL乙腈，涡旋溶解0.5 min，过微孔滤膜后供液相色谱测定。

净化方法2：采用苯并（a）芘分子印迹柱，依次用5 mL二氯甲烷及5 mL正己烷活化柱子。将待净化液转移进柱子，用6 mL正己烷淋洗柱子，弃去流出液。用6 mL二氯甲烷洗脱并收集净化液。将净化液在40℃下氮气吹干（氮气流量大约为25 ml/min），加入1 mL乙腈，涡旋溶解0.5 min，过微孔滤膜后供液相色谱测定。

    - 肉及肉制品、水产动物及其制品

提取：样品用组织匀浆机粉碎均质后，余下操作同5.1.1中提取部分“称取1 g……待净化。

净化方法1：除了正己烷洗脱液体积为70mL外，其余操作同5.1.1中净化方法1。

净化方法2：操作同5.1.1中净化方法2。

    - 油脂及其制品

提取：称取0.4 g（精确到0.001 g）试样，加入5 mL正己烷，旋涡混合0.5 min，待净化。

- 若样品为人造黄油等含水油脂制品，则会出现乳化现象，需要4000 r/min离心5 min，转移出正己烷层待净化。

净化方法1：除了最后用0.4 mL乙腈溶解试样外，其余操作同5.1.1中的净化方法1。

净化方法2：除了最后用0.4 mL乙腈溶解试样外，其余操作同5.1.1中的净化方法2。

  - 仪器参考条件

色谱柱：C18，250 mm×4.6 mm，5 μm。

流动相：乙腈-水=88﹢12。

流速：1.0 mL/min。

检测波长：激发波长384 nm，发射波长406 nm。

柱温：35℃。

进样量：20 μL。

  - 标准曲线的制作

将标准系列工作液分别注入液相色谱中，测定相应的色谱峰，以标准系列工作液的浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，得到标准曲线回归方程。苯并（a）芘典型色谱图参见附录A中的图A.1。

  - 试样溶液的测定

将试样净化溶液上机测定，得到苯并（a）芘色谱峰面积。根据标准曲线回归方程计算溶液中苯并芘的浓度。

- 分析结果的表述

试样中苯并（a）芘的含量按照式(1)计算:

X=c×Vm×10001000	(1)

式中：

X——样品中苯并（a）芘含量，单位为微克每公斤（μg/kg）；

c——由标准曲线方程计算得到的样品净化溶液浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量，单位为克（g）；

1000—由ng/g换算成μg/kg的换算因子。

计算结果以重复条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留到小数点后一位。

- 精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

- 其他

方法检出限为0.15 μg/kg，定量限为0.5 μg/kg。

- 苯并（a）芘典型色谱图

  - 液相色谱法测定苯并（a）芘的典型色谱图

液相色谱法测定苯并（a）芘的典型色谱图见图A.1。

  - 苯并（a）芘典型色谱图

_________________________________