2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

20××-××-××发布

- 20××-××-××实施

食品安全国家标准

食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯含量和迁移量的测定

(征求意见稿)

- 前  言

本标准代替GB/T 20499-2006《食品包装用聚氯乙烯膜中己二酸二(2-乙基)己酯迁移量的测定》、GB/T 20500-2006《聚氯乙烯膜中己二酸二(2-乙基)己酯与己二酸二正辛酯含量的测定》。

本标准与GB/T 20499-2006、GB/T 20500-2006相比，主要变化如下：

——标准名称修改为“食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯含量和迁移量的测定”；

——将数个原标准的己二酸二(2-乙基)己酯含量及迁移量检测方法合并于本标准；

——根据GB 5009.156-20××，增加了数种食品模拟物用于迁移试验；

——将标准GB/T 20499-2006、 GB/T 20500-2006中“气相色谱-氢火焰离子化检测器定量，并由质谱检测器定性确证”改为“由气相色谱-质谱检测器直接定量及定性确证”。

食品安全国家标准                                         食品接触材料及制品  己二酸二(2-乙基)己酯含量和迁移量的测定

- 1 范围

本标准规定了食品接触材料及制品和模拟物中己二酸二(2-乙基)己酯的测定方法。

本标准第一法适用于聚氯乙烯（PVC）制品中己二酸二(2-乙基)己酯含量的测定，第二法适用于己二酸二(2-乙基)己酯迁移量的测定。

第一法 食品接触材料及制品中己二酸二(2-乙基)己酯的测定

- 2 原理

用四氢呋喃溶解PVC制品，加入甲醇沉淀其中的聚合物，过滤后，DEHA留在滤液中，采用气相色谱-质谱检测器检测，外标法定量。

- 3 试剂与材料

3.1试剂

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯。

3.1.1四氢呋喃。

3.1.2甲醇。

3.1.3 正己烷：色谱纯。

3.2 标准品

3.2.1 己二酸二(2-乙基)己酯（DEHA）（纯度≥99.8%）。

3.3 标准溶液配制

3.3.1 DEHA标准储备液

准确称取DEHA（3.2.1）100 mg（精确到0.0001 g）至50 mL容量瓶（4.7）中，用正己烷（3.1.3）溶解并定容至刻度，振荡摇匀，获得DEHA浓度为2 mg/mL的标准储备液，存于冰箱中保存备用。

3.3.2 DEHA标准中间溶液

用移液管（4.8）移取一定量的DEHA标准储备液（3.3.1）至25 mL容量瓶（4.7）中，标准储备液加入量需要根据其实际浓度计算而确定，依据实际加入量计算DEHA标准中间溶液的实际浓度，其浓度应为100.0μg/mL。

3.3.3 DEHA标准工作溶液

分别用移液管（4.8）及微量进样器（4.9）移取50 μL、0.2 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL的DEHA标准中间溶液（3.3.2）置于6个10 mL容量瓶（4.7）中，用用正己烷（3.1.3）溶解、定容，充分摇匀，获得浓度分别为0.5 μg/mL、2.0 μg/mL、5.0 μg/mL、10.0 μg/mL、20.0 μg/mL、50.0 μg/mL的DEHA标准工作溶液。

- 4 仪器与设备

4.1 气相色谱-质谱联用仪：配电子轰击离子源（EI）。

4.2 分析天平（精度为0.1 mg）。

4.3 超声波清洗器。

4.4 氮吹仪。

4.5 定量滤纸。

4.6 玻璃漏斗。

4.7容量瓶：10 mL、25 mL、50 mL。

4.8玻璃移液管：1 mL、5 mL、10 mL。

4.9微量进样器：100 μL。

4.10试管：50 mL。

实验所用的玻璃器皿，都经过甲醇淋洗，通风晾干后待用。

- 5 分析步骤

5.1 试样制备

取清洁PVC样品，用剪刀裁成0.5 cm×0.5 cm样片，混合均匀。

5.2 样品前处理

准确称取0.10 g（精确至0.0001 g）样片于50 mL试管（4.10）中，加入5 mL四氢呋喃（3.1.1），用超声波清洗机超声提取（4.3）30 min，待样品全部溶解后，缓慢加入25 mL甲醇（3.1.2），沉淀聚氯乙烯高聚物，滤纸过滤后分别用5 mL甲醇冲洗沉淀三次，合并滤液于50 mL容量瓶（4.7）中，用甲醇定容并混合均匀，取100 µL滤液室温下氮气吹干，用正己烷（3.1.3）定容至1.0 mL，待测。若样品浓度超出标准工作溶液线性范围，可使用正己烷适当稀释后测定。

每份试液至少做两个平行，带空白测试。

5.3 仪器参考条件

5.3.1 色谱条件

a) 色谱柱：HP-5ms，30 m×0.32 mm(内径)×0.25 μm，或相当者。

b) 柱温程序：初始温度为90℃，然后以15℃/min的速率升至280℃，保持10 min。

c) 进样口温度：280℃。

d) 载气：氮气1.5 mL/min。

e) 进样方式：分流方式，分流比为50：1。

f) 进样量：0.2 µL。

- 5.3.2 质谱条件

- a) 质谱接口温度：250 ℃。

- b) 离子源温度：250℃。

- d) 离子化方式：EI。

- e) 离子化能量：70 eV。

- f) 测定方式：选择离子监测模式。DEHA的监测离子范围：40～370（m/z），DEHA的特征离子为129、147、112、71，其中129为定量离子。

g) 溶剂延迟：5 min。

5.4 标准工作曲线

按照（5.3）所列测定条件，分别将标准工作溶液（3.3.3）依次注入气相色谱-质谱仪中，以标准溶液工作溶液中浓度为横坐标(单位为微克µg/mL），以对应己二酸二(2-乙基)己酯峰面积为纵坐标，分别绘制标准曲线。标准色谱图参见附录A.1。

- 按式（1）为己二酸二(2-乙基)己酯的回归参数：

y=a×x+b……………………………………………（1）

式中：

y——代表己二酸二(2-乙基)己酯的色谱峰面积；

a——回归曲线的斜率；

x——分别代表标准工作溶液中己二酸二(2-乙基)己酯的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

b——回归曲线的截距。

5.5 试样溶液的测定

5.5.1 定性测定

进行试样测定时，如果样液和标准工作溶液的选择离子色谱图中，在相同保留时间有色谱峰出现，并且在扣除背景后的样品质谱图中，各定性离子的相对丰度与浓度接近的标准溶液谱图中对应的定性离子的相对丰度一致，则可判定为样品中存在待测物。己二酸二（2-乙基）己酯的特征离子及其丰度比见表1。

表1 己二酸二(2-乙基)己酯的特征离子及其丰度比

| 化学名称 | 分子式 | 定性离子及其丰度比 | 定量离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 己二酸二（2-乙基）己酯 | C22H42O4 | 129:112:147:71=100:25:25:31 | 129 |

5.5.2 定量测定

按照（5.3）所列测定条件，将样品溶液进样气相色谱-质谱仪测定，得到己二酸二(2-乙基)己酯峰面积，根据标准曲线得到待测溶液中己二酸二(2-乙基)己酯的浓度。

- 6 分析结果的表达

结合色谱工作站，采用式（2）计算：

X=c×V×km……………………………………（2）

式中：

X——试样中DEHA含量，单位为微克每克（µg/g）；

c——从工作曲线上查得样液中DEHA含量，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——溶液体积；

k——稀释因子；

m—— 所称样品的质量，单位为克（g）。

计算结果应扣除空白值，以重复性条件下获得两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。

- 7 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 8 检测限

DEHA方法检出限均为1.0mg/g、定量限均为2.5mg/g。

第二法  己二酸二(2-乙基)己酯迁移量的测定

- 9 原理

PVC制品根据国标GB5009.156-20××规定的浸泡规则用食品模拟物浸泡，材料中的DEHA迁移到食品模拟物中，经过液液萃取后，将提取液注入气相色谱质谱仪中检测，外标法定量。

- 10 试剂与材料

除非另有规定，试剂均为分析纯，水为GB/T 6682 规定的一级水。

10.1 试剂

10.1.1 水基、酸性、酒精类、油基食品模拟物：所用试剂依据食品接触材料及制品迁移试验通则规定。

10.1.2 正己烷（C6H14）：色谱纯。

10.1.3 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

10.1.4乙酸乙酯：色谱纯。

10.2 试剂配制

10.2.1 水基、酸性、酒精类、油基食品模拟物：按GB 5009.156-20××操作。

10.3 标准品

10.3.1己二酸二（2-乙基）己酯（纯度≥99.8%）。

10.4 标准溶液配制

10.4.1 DEHA正己烷标准储备液

准确称取DEHA标准品100 mg（精确到0.0001 g）至50 mL容量瓶（11.7）中，用正己烷（10.1.2）溶解并定容至刻度，振荡摇匀，获得DEHA浓度为2 mg/mL的标准储备液。标准储备液储存在冰箱中保存备用。

10.4.2 DEHA正己烷标准中间溶液：

用移液管（11.9）移取一定量的DEHA标准储备液（10.4.1）至25 mL容量瓶（11.7）中，标准储备液加入量需要根据其实际浓度计算而确定，依据实际加入量计算DEHA中间溶液的实际浓度，其浓度应均为100.0 μg/mL。溶液储存条件同10.4.1。

10.4.3 DEHA正己烷标准工作溶液（用于水基、酸性、酒精类食品模拟物分析）

分别用移液管（11.9）及微量进样器（11.10）移取50 μL、0.2 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL的DEHA标准中间溶液（10.4.2）置于6个10 mL容量瓶（11.7）中，用用正己烷（10.1.2）溶解、定容，充分摇匀，获得浓度应分别为0.5 μg/mL、2.0 μg/mL、5.0 μg/mL、10.0 μg/mL、20.0 μg/mL、50.0 μg/mL的DEHA标准工作溶液。溶液储存条件同10.4.1。

10.4.4 DEHA油基食品模拟物标准储备液

称取DEHA标准品20 mg（精确到0.0001 g）至25 mL容量瓶（11.7）中，用油基食品模拟物（10.1.1）稀释至20 g（精确到0.0001 g），混匀后该标准溶液储备液浓度为1000mg/kg。标准储备液储存在冰箱中保存备用。

10.4.5 DEHA油基食品模拟物标准中间溶液

分别取适量的标准储备液（10.4.4）和油基食品模拟物（10.1.1）至25 mL容量瓶（11.7）中，标准储备液加入量需要根据其实际浓度计算而确定，依据实际加入量计算DEHA中间溶液的实际浓度，其浓度应均为100.0 mg/kg。溶液储存条件同10.4.4。

10.4.6 DEHA油基食品模拟物标准工作溶液（用于油基食品模拟物分析）

分别取适量质量的标准中间液（10.4.5）和油基食品模拟物（10.1.1），标准中间液加入量需要根据其实际浓度计算而确定，依据实际加入量计算DEHA油基食品模拟物的实际浓度，获得浓度应分别为2 mg/kg、5 mg/kg、10 mg/kg、20 mg/kg、40 mg/kg、50 mg/kg。分别准确称取上述油基食品模拟物标准溶液2.0g（精确至0.1mg）至10 mL具塞离心管中，准确加入2.0 mL甲醇，与涡旋振荡器振荡提取10 min，静置至少30 min使亮相分层后离心，吸取上层萃取液供气相色谱-质谱分析。

- 11 仪器与设备

11.1 气相色谱-质谱联用仪：配电子轰击离子源（EI）。

11.2 氮吹仪。

11.3 离心机。

11.4 漩涡振荡器。

11.5 恒温烘箱。

11.6 具塞锥形瓶：300 mL。

11.7 容量瓶：10 mL、25 mL、50 mL。

11.8 离心管：10 mL。

11.9 移液管：1 mL、2 mL、5 mL。

实验所用的玻璃器皿，都经过丙酮淋洗，通风晾干后待用。

- 12 分析步骤

12.1试样制备

食品模拟物类型、迁移实验接触时间和接触温度须按照国标GB5009.156.-规定的条件和原则选取。完成迁移、浸泡试验后，将溶液转移至烧杯，冷却备用。

12.2水基、酸性食品、酒精类食品模拟物处理方法

准确量取2.0 mL经过迁移试验的模拟物浸泡液于10 mL离心管（11.8）中，加入2 mL乙酸乙酯（10.1.4），振荡提取10 min后，4500 r/min离心5 min，移取乙酸乙酯层萃取液；以2 mL乙酸乙酯再提取一次，合并两次乙酸乙酯萃取液，氮气室温吹干后用正己烷（10.1.2）定容至2.0 mL，供仪器检测。若选用的食品模拟物中乙醇含量过高，则需要首先使用氮吹仪除去过量乙醇后，再按照上述方式进行处理。平行制样两份。

12.3油基食品模拟物

准确量取2.0 g经过迁移试验的油基食品模拟物浸泡液于10 mL具塞离心管（11.8）中，准确加入2.0 mL甲醇（10.1.3），与涡旋振荡器振荡（11.4）提取10 min，静置至少30 min使亮相分层后离心，吸取上层萃取液供气相色谱-质谱分析。如浸泡液中待测物浓度过高，则适当稀释后再用甲醇萃取进样。平行制样两份。

12.4仪器参考条件

12.4.1 气相色谱条件

a) 色谱柱：HP-5ms，30 m×0.32 mm(内径)×0.25 μm，或相当者。

b) 柱温程序：初始温度为90 ℃，然后以15 ℃/min的速率升至280 ℃，保持10 min。

c) 进样口温度：280 ℃。

d) 载气：氮气1.5 mL/min。

e) 进样方式：分流方式，分流比为50：1。

f) 进样量：0.2 µL。

    - 质谱条件

- a) 质谱接口温度：250 ℃。

- b) 离子源温度：250 ℃。

- d) 离子化方式：EI。

- e) 离子化能量：70 eV。

- f) 测定方式：选择离子监测模式。DEHA的监测离子范围：40～370（m/z），DEHA的特征离子为129、147、112、71，其中129为定量离子。

g) 溶剂延迟：5 min。

12.5 标准工作曲线

按照（12.4）所列测定条件，分别将标准工作溶液（10.4.3、10.4.6）依次注入气相色谱-质谱仪中，以标准溶液工作溶液中浓度为横坐标(单位为微克µg/mL），以对应己二酸二(2-乙基)己酯峰面积为纵坐标，分别绘制标准曲线。标准色谱图参见附录A.1。

- 按式（3）为己二酸二（2-乙基）己酯的回归参数：

y=a×x+b……………………………………………（3）

式中：

y——分别代表己二酸二(2-乙基)己酯的色谱峰面积；

a——回归曲线的斜率；

x——分别代表标准工作溶液中己二酸二(2-乙基)己酯的浓度，单位为微克（µg/mL）；

b——回归曲线的截距。

12.6试样溶液的测定

12.6.1 定性测定

同5.5.1。

- 12.6.2定量测定

DEHA的迁移量按式（4）计算：

X=c×k……………………………………………（4）

式中：

X—— DEHA的迁移量，单位为毫克每平方分米或毫克每公斤（mg/L或mg/kg）；

c——标准曲线求得的DEHA的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

k——浸泡液被萃取并浓缩后的稀释因子。

- 精确度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%

- 检测限

本方法对水基、酸性食品、酒精类食品模拟物中己二酸二(2-乙基)己酯的检出限为0.2 mg/L，定量限为0.5 mg/L；油基食品模拟物中己二酸二(2-乙基)己酯的检出限为0.8 mg/kg，定量限为2 mg/kg。

- 己二酸二(2-乙基)己酯标准溶液的总离子流色谱图与质谱图

- 图A.1   气相色谱法 标准溶液的典型色谱图

- 图A.2   己二酸二(2-乙基)己酯质谱图

- _________________________________________________________________________