2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品接触材料及制品

苯乙烯及乙苯的测定

(征求意见稿)

前　　言

本标准代替GB/T 5009.98-2003《食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法》、GB/T 5009.59-2003《食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准的分析方法》。

本标准与GB/T 5009.98-2003、GB/T 5009.59-2003相比，主要变化如下：

——标准名称修改为“食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯及乙苯的测定”；

——将色谱柱由填充柱改为毛细管柱；

——增加了不溶性样品的前处理提取方式。

食品安全国家标准

食品接触材料及制品 苯乙烯及乙苯的测定

1 范围

本标准规定了测定食品接触材料及制品中苯乙烯及乙苯的方法。

本标准适用于聚苯乙烯制品、不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品中苯乙烯及乙苯含量的测定。

- 2原理

样品中苯乙烯或乙苯经二硫化碳提取后，进样气相色谱，在色谱柱中苯乙烯、乙苯与内标物正十二烷及其它组分分离，用氢火焰离子化检测器检测，以内标法定量。

- 3试剂和材料

- 3.1试剂

- 3.1.1 二硫化碳：色谱纯。

- 3.2标准品

- 3.2.1苯乙烯：纯度大于99.5 %。

- 3.2.2乙苯：纯度大于99.5 %。

- 3.2.3 正十二烷：纯度大于99%。

- 3.3标准溶液配制

- 3.3.1苯乙烯标准储备液

- 称取200 mg（精确至0.0001 g）苯乙烯（3.2.1）于预先盛有5 mL 二硫化碳（3.1.1）的10 mL容量瓶（4.7）中，用二硫化碳定容，配置成浓度为20 mg/mL的储备液。溶液应于4℃避光密封储存，有效期为一周。

- 3.3.2乙苯标准储备液

- 称取200 mg（精确至0.0001 g）乙苯（3.2.2）于预先盛有30 mL二硫化碳（3.1.1）的10 mL容量瓶（4.7）中，用二硫化碳定容，配置成浓度为20 mg/mL的储备液。溶液储存条件同3.3.1。

- 3.3.3苯乙烯、苯乙烯混合中间溶液

- 量取5 mL二硫化碳（3.1.1）于25 mL容量瓶（4.7）中，再分别用微量注射器（4.5）加入一定量的苯乙烯标准储备液（3.3.1）及乙苯标准储备液（3.3.2），用二硫化碳定容。苯乙烯及乙苯标准储备液的加入量需要根据其实际浓度计算而确定，依据实际加入量计算苯乙烯及乙苯标准中间溶液的实际浓度，其浓度应均为500.0 μg/m L、500.0 μg/mL。溶液储存条件同3.3.1。

- 3.3.4正十二烷内标储备液

- 称取250 mg（精确至0.0001 g）正十二烷（3.2.3）于预先盛有5 mL二硫化碳的10 mL容量瓶（4.7）中，用二硫化碳（3.1.1）定容，配置成浓度为25 mg/mL的储备液。溶液储存条件同3.3.1。

- 3.3.5正十二烷内标中间液

- 量取5 mL二硫化碳（3.1.1）于10 mL容量瓶（4.7）中，再用移液管加入一定量的内标储备液（3.3.4），用二硫化碳定容。正十二烷标准储备液（3.3.4）的加入量需要根据其实际浓度计算而确定，依据实际加入量计算正十二烷中间溶液的实际浓度，其浓度应均为1250 μg/mL。溶液储存条件同3.3.1。

- 3.3.6苯乙烯、苯乙烯混标工作溶液

- 分别量取8 mL二硫化碳（3.1.1）于6个25 mL容量瓶（4.7）中，再分别用微量注射器（4.5）及移液管（4.6）加入50 μL、250 μL、500 μL、1.0 mL、2.5 mL、5.0 mL苯乙烯与乙苯混合中间溶液（3.3.3）置于6个容量瓶中，再加入1.0mL内标中间溶液（3.3.5）置于6个容量瓶中用二硫化碳定容，苯乙烯及乙苯的浓度均应分别为1.0 μg/mL、5.0 μg/mL、10.0 μg/mL、20.0 μg/mL、50.0 μg/mL、100.0 μg/mL，内标浓度为50 μg/mL。溶液储存条件同3.3.1。

- 4 仪器和设备

- 4.1 气相色谱仪：配备氢火焰离子化检测器（FID）。

- 4.2 分析天平：感量0.0001 g。

- 4.3 超声波清洗机。

- 4.4 冷冻研磨仪。

- 4.5 微量注射器：50 μL、1000 μL。

- 4.6 移液管：5 mL

- 4.7 容量瓶：10 mL、25 mL。

- 4.9 锥形瓶：25 mL。

- 5分析步骤

- 5.1试样制备

- 可溶于二硫化碳的试样直接称量；不溶于二硫化碳的试样，先使用冷冻研磨仪或剪刀等其它切割工具将其破碎成粒径小于1 mm×1 mm后再称量。切割样品时，不可使其发热变软。

- 5.2试样溶液的制备

- 对于可溶于二硫化碳的试样，称取样品0.50 g（精确到0.0001 g）试样于25 mL容量瓶中（4.7）中，移取10.00 mL二硫化碳（3.1.1）于容量瓶中，并加入1.0mL内标中间溶液（3.3.5）。静置直至试样溶解后，用二硫化碳定容至刻度。对于不溶于二硫化碳的试样，称取样品0.50 g（精确到0.0001 g）试样于25 mL锥形瓶中（4.9）中，移取10 mL二硫化碳于锥形瓶中。封盖后用超声波清洗机提取20 min，取上层清夜于25 mL容量瓶中。然后，以同样方法用10 mL二硫化碳重复提取一次，合并两次上层清夜于25 mL容量瓶中，加入1.0 mL内标中间溶液（3.3.5）并定容。若样品浓度超出线性范围，可在加入内标溶液前用二硫化碳适当稀释，使其浓度处于线性范围内。每份试液至少做两个平行，带空白测试。

- 5.3仪器参考条件

- 5.3.1 色谱柱：HP-INNOWAX 30 m×0.32 mm(内径)×0.5 μm，或相当者。

- 5.3.2 进样口温度：250 ℃。

- 5.3.3 柱温：始温50℃下保持恒温1 min，以10 ℃/min速率升温至140 ℃，再以20 ℃/min速率升温至220 ℃，恒温10 min。

- 5.3.4进样方式：分流进样，分流比为2比1。

- 5.3.5载气：氮气，纯度大于99.999 %，流量1.5 mL/min。

- 5.3.6检测器：氢火焰离子化检测器。

- 5.3.7 进样量：1 μL

- 5.3.8检测器温度：300 ℃。

- 5.3.9 氢气流量：30 mL/min，纯度≥99.999%。

- 5.3.10空气流量：300 mL/min, 纯度≥99.999%。

- 5.4 标准曲线的制作

- 按照（5.3）所列测定条件，分别将标准工作溶液（3.3.6）依次进样气相色谱仪测定。以标准溶液工作溶液中苯乙烯浓度（或乙苯浓度）为横坐标(单位为微克µg/mL），以对应苯乙烯峰面积（或乙苯峰面积）与内标物正十二烷峰面积之比为纵坐标，分别绘制标准曲线。标准色谱图参见附录A.1。

- 按式（1）获得苯乙烯（或乙苯）的回归参数：

yi=a×xi+b……………………………………………（1）

式中：

- yi——分别代表苯乙烯(或乙苯)色谱峰面积与内标物正十二烷峰面积之比；

- a——回归曲线的斜率；

- xi——分别代表标准工作溶液中苯乙烯（或乙苯）的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

b——回归曲线的截距。

- 5.5 试样溶液的测定

按照（5.3）所列测定条件，将样品溶液依次进样气相色谱仪测定，得到苯乙烯浓度（或乙苯）峰面积与内标物峰面积之比，根据标准曲线得到待测溶液中苯乙烯（或乙苯）的浓度。平行测定次数不少于两次。

- 6 分析结果的表达

试样中苯乙烯（或乙苯）含量按式（2）计算：

Ai=Bi×V×k×10−3C×10−3        ……………………………(2)

式中：

Ai——试样中残留苯乙烯(或乙苯)的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

V——样品溶液体积；

k——浓度稀释因子；

Bi——依据校准曲线获得的苯乙烯(或乙苯)溶液浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C——样品称样量，单位克（g）。

以上两个方法得到试样中苯乙烯(或乙苯)的含量，单位为毫克每千克（mg/kg），计算结果保留2位有效数字。

- 7重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 8 其他

苯乙烯及乙苯方法检出限均为0.02mg/g；苯乙烯及乙苯方法定量限均为0.05mg/g,

- （资料性附录）
        标准溶液典型色谱图

- 图A.1   气相色谱法 标准溶液的典型色谱图

- _________________________________________________________________________