《食品安全国家标准 水产品中微囊藻毒素的测定》

（征求意见稿）编制说明

  - 工作简况

- 任务来源、起草单位、起草人

《水产品中微囊藻毒素的测定》列入食品安全国家标准2014年制（修）订国家标准项目计划，由中国科学院水生生物研究所和山东出入境检验检疫局组织起草，本标准主要起草人：甘南琴、吴振兴、宋立荣、赵华梅、戴国飞等。

- 简要起草过程

2014年6月初，起草单位中国科学院水生生物研究所完成了1法和2法的讨论稿、编制说明及各种样品的检测数据。2015年1月-4月，验证单位威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心、武汉大学、辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心分别完成了1法和2法的验证工作。2015年3月，完成专家征求意见。

  - 与我国有关法律法规和其他标准的关系

我国现行标准只有SN/T 2678-2010《进出口淡水产品中微囊藻毒素的检测方法 酶联免疫吸附法》,尚未制定微囊藻毒素限量标准。鉴于微囊藻毒素对环境、水产品可能产生健康风险，根据食品标准清理结果，为开展食品安全风险监测、风险评估等工作，制定本标准。

  - 国外有关法律、法规和标准情况的说明

2004年WHO“Guideline for drinking-water quality” 3rd (ed) Vol 1 Recommendation p407对Microcystin-LR规定暂时指导值0.001mg/L (novisional guideline value), HPLC 用75%甲醇在细胞中抽提后C18浓缩，检出限量为0.1-1g/L,  ELISA对MC溶于水或细胞用水抽提后为0.1-0.5g/L，比HPLC准确度稍差，但可用于筛检。蛋白磷酸酶法0.5-1.5g/L，准确度亦低于HPLC，但可用于筛检。综合国内外对水体中微囊藻毒素的测定标准方法及相关文献报道，本标准建立了高效液相色谱法-串联质谱（HPLC-MS/MS）和间接竞争酶联吸附实验法（ELISA）两种检测水产中微囊藻毒素含量的方法。

  - 标准的制（修）订原则

1法参照采用ISO 20179:2005(E), Water quality—Determination of microcystins—Method using solid phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.

2法参照Rivasseau C. Racaud P. Deguin A. 和 Hennion M.C. 1999年发表的《ELISA检测试剂盒检测环境中水样和藻样的评价》。

  - 确定各项技术内容的依据

5.1 关于HPLC-MS/MS方法

5.1.1 方法的检测限

在信噪比（s/n）为3的条件下，本方法的检出限为1 g/kg，在信噪比（s/n）为10的条件下，本方法的定量限为1g/kg。

5.1.2 重复性

在短时间内，由同一操作者在同一实验室中的同一设备上应用同一方法对同一测试样品的三次单独测试结果的绝对误差<5%。

5.1.3 回收率

方法对MC-LR和MC-RR的平均回收率分别为88.32%和81.35%。

5.2 关于ELISA方法

5.2.1 方法的线性范围、半抑制率、定量限

方法的线性范围为0.12 g/L，50％抑制率：0.567 g/L，定量限：0.1 g/kg。

5.2.2 回收率测定

方法对MC-LR和MC-RR的平均回收率分别为 90.56%和 87.38%。

5.2.3 重复性测定

在短时间内，由同一操作者在同一实验室中的同一设备上应用同一方法对同一测试样品的三次单独测试结果的绝对误差<10%。

5.2.4 再现性测定

经威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心、武汉大学、辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心等单位对ELISA方法检测微囊藻毒素的验证，ELISA检测鱼、虾和河蚌结果平均回收率值分别为：102.34%，89.84%，87.04%，平均93.07%；标准差：5.76，6.86，6.45，平均6.36；变异系数：5.86%，7.52%，7.09%，平均6.82%。实验室间重复检测的变异系数在允许范围之内。

5.3 HPLC/MS方法与ELISA方法的比对

盲样分别用ELISA方法和HPLC/MS方法各测定三次，每次三个平行样品,取其平均值作为每次分析样品中的微囊藻毒素含量，经配对t检验，两种分析方法之间无显著性差异。

对两种方法的检测结果进行相关性检验，得到的回归方程为：y = 1.046x + 1.206，相关系数为0.9813，说明以HPLC-MS/MS法和ELISA法测得的样品中微囊藻毒素的含量间有极显著的相关性。