2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品接触材料及制品  全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的测定

(征求意见稿)

前　　言

本标准代替GB/T 23243-2009《食品包装材料中全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）的测定 高效液相色谱－串联质谱法》。

本标准与GB/T 23243-2009相比，主要变化如下：

——标准名称修改为“食品接触材料及制品  全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的测定”；

——修改了标准名称；

——修改了标准的范围；

——修改了测定方法。

食品安全国家标准

食品接触材料及制品

全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的测定

  - 范围

本标准规定了食品包装材料中全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的测定方法。

  - 原理

包装材料中的PFOS和PFOA用甲醇超声提取，固相萃取柱净化，液相色谱分离，电喷雾离子源离子化，多反应离子监测（MRM）检测，同位素稀释内标法定量。

  - 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级水。

- 3.1  试剂

3.1.1  甲醇(CH3OH)：色谱纯。

3.1.2  乙腈(CH3CN)：色谱纯。

3.1.3  乙酸铵(CH3COONH4)：优级纯。

3.1.4  冰乙酸(CH3COOH)：分析纯。

3.1.5  氨水(NH3·H2O)：分析纯。

- 3.2  试剂的配制

3.2.1  5 mmol/L乙酸铵：

称取0.385 g乙酸铵，用水溶解并定容至1000 mL，摇匀，过0.22 μm滤膜，用做流动相。

3.2.2  0.1%氨化甲醇：

取200 mL甲醇于250 mL容量瓶内，准确移取200 μL氨水于甲醇中，超声混匀。

3.2.3  25 mmol/L乙酸铵缓冲液（pH=4）：

取0.385 g乙酸铵，用水溶解并定容至200 mL摇匀，加冰乙酸调节pH至4。

- 3.3 标准品

3.3.1  PFOA（纯度≥ 98%，cas号：335-67-1，CF3(CF2)COOH）。

3.3.2  PFOS（纯度≥ 99%，cas号：1763-23-1，C8HF17O3S）。

3.3.2  1, 2, 3, 4-13C4- PFOS和13C4-PFOA标准品溶液：浓度均为50.00 μg/mL。

- 3.4标准溶液的制备

3.4.1  PFOA和PFOS混合标准储备溶液：

准确称取PFOA和PFOS各5.00 mg（精确至0.0001 g），用甲醇稀释至100 mL，配置成浓度均为50.0 μg/mL的PFOA和PFOS标准溶液。-4 ℃环境下保存，有效期为6个月。

- 3.4.2  PFOA和PFOS混合标准工作溶液：

- 吸取PFOA和PFOS标准溶液，用甲醇稀释，配制成PFOA和PFOS浓度分别为100 ng/mL的外标混合使用溶液。-4 ℃环境下保存，有效期为4个月。

- 3.4.3  同位素内标混合工作溶液：

- 吸取13C4-PFOA和1, 2, 3, 4-13C4- PFOS标准品溶液，用甲醇稀释，配制成13C4-PFOA和1, 2, 3, 4-13C4- PFOS浓度为100 ng/mL的内标混合使用溶液。-4 ℃环境下保存，有效期为4个月。

- 3.4材料

3.4.1  有机相滤膜：0.22 μm。

3.4.2  弱阴离子（Weak Anion Exchanger, WAX）固相萃取柱：150 mg/6cc。

  - 仪器和设备

4.1 液相色谱-串联质谱仪：配有电喷雾离子源（ESI）。

4.2 天平：感量为0.1 mg。

4.3  超声波清洗仪：工作频率35 kHz。

4.4  涡旋混合器。

4.5  高速离心机：转速不低于1000 r/min。

4.6  氮吹仪

4.7  涡旋混合器。

  - 样品制备

食品包装袋、塑料瓶和包装盒用剪刀剪成2 mm×2 mm的小块，装入洁净容器内，作为试样，密封，并标记。

  - 分析步骤

- 6.1  提取和净化

- 6.1.1 提取

称取1.00 g（精确至0.01 g）试样，置入50 mL离心管中，加入同位素内标混合工作溶液40 μL，加10 mL甲醇，涡旋混匀后超声提取40 min，以10000 r/min离心5 min，取5 mL于15 mL离心管，40 ℃下氮气吹至0.5 mL，加10 mL水待净化。

- 6.1.2 净化

用4 mL 1%氨化甲醇、4 mL甲醇、4 mL水活化平衡WAX柱子后，将上述溶液转移至小柱内，加4 mL 25 mM乙酸铵缓冲液淋洗，4 mL 1%氨化甲醇洗脱，40 ℃下氮气吹干，1 mL甲醇复溶后过0.22 μm滤膜，HPLC-MS/MS分析。

- 6.2 测定

- 6.2.1 液相色谱条件

- a) 色谱柱：C18色谱柱（2.1 mm×150 mm，3 μm），或相当者；

- b) 柱温：40℃；

- c) 进样量：10 μL；

- d) 流动相：梯度洗脱条件见表1；

- e) 流速：0.2 mL/min。

表1 液相色谱梯度洗脱条件

| 时间（min） | 5 mmol/L乙酸铵（%） | 乙腈（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 2 | 40 | 60 |
| 4 | 20 | 80 |
| 10 | 0 | 100 |
| 12 | 0 | 100 |
| 14 | 90 | 10 |
| 15 | 90 | 10 |

- 6.2.2 质谱条件

a) 离子源：电喷雾离子源（ESI）；

b) 扫描极性：负离子扫描；

c) 扫描方式：多反应监测（MRM）；

d) 电喷雾电压：-4000 V；

e) 鞘气(N2)温度：325℃；

f) 鞘气流速：12.0 L/min；

h) 干燥气温度：250 ℃；

i) 干燥气流速：10.0 L/min；

j) 监测离子对信息、碰撞能量等参见表2。

表2 目标化合物的监测离子对和碰撞能量

| 化合物 | 母离子 | 子离子 | 碎裂电压vol/V | 碰撞电压eV | 驻留时间Mses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PFOA | 413.0 | 369.1*/169.0 | -60 | -5/-10 | 100/100 |
| PFOS | 499.1 | 80.0*/99.0 | -100 | -50/-50 | 100/100 |
| 13C4-PFOA | 417.1 | 372.0 | -80 | -5 | 100/100 |
| 1, 2, 3, 4-13C4- PFOS | 503.1 | 99.1 | -180 | -5 | 100/100 |

*定量离子（quantification ion）

- 6.2.3  定性测定

按照上述条件测定试样和标准工作溶液，如果试样的质量色谱峰保留时间与标准物质一致，允许偏差为±2.5%；定性离子对的相对丰度与浓度相当的标准工作溶液的相对丰度一致，相对丰度允许偏差不超过表3规定的范围，则可判断样品中存在相应的被测物。

- 表3定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度% | ＞50 | 20～50 | 10～20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差% | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |

- 6.2.4 定量

以PFOA或PFOS在各混合系列标准工作溶液中的PFOA或PFOS浓度和对应的PFOA或PFOS与其相对应的13C同位素标记物的峰面积比绘制标准曲线，按照内标法进行定量计算。在上述色谱条件下，PFOA和PFOS的参考保留时间约为4.65 min和5.45 min，13C4-PFOA和1, 2, 3, 4-13C4- PFOS的参考保留时间约为4.66 min和5.56 min。

标准工作溶液和样液中待测物的响应值均应在仪器线性响应范围内，如果含量超过标准曲线范围，则重新取样，增加相应内标添加量，使内标浓度与待测液浓度相匹配，然后用甲醇稀释到适当浓度后分析。

- 6.3 空白实验

除不加试样外，均按上述操作步骤进行。

- 7 结果计算

按式（1）计算试样中PFOA和PFOS的含量，结果保留2位有效数字。

X=(A−A0)×V×fm……………………………（1）

式中：

X ——试样中PFOA或PFOS的含量，单位为纳克每克（ng/g）；

A——试液中PFOA或PFOS色谱峰与相对应内标物色谱峰的峰面积比值对应的PFOA或PFOS浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

Ao——空白溶液中PFOA或PFOS色谱峰与相对应内标物色谱峰的峰面积比值对应的PFOA或PFOS浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ——试液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

f ——试液稀释倍数；

m——试样的质量，单位为克（g）。

- 8 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

- 9 其他

本方法PFOA和PFOS的检出限分别为0.2 ng/g和0.3 µg/kg，定量限为1 ng/g。